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	วิธีปฏิบัติ (Work Instruction : WI)
เรื่อง : การปฏิบัติเมื่อมีอุปกรณ์หมดอายุมาจากหน่วยงาน
	หน้า : 1 / 1

	
	
	รหัสเอกสาร :  WI-CSSD-000-024-00
ทบทวนครั้งที่ :   -        วันที่ทบทวน :-

	ชื่อหน่วยงาน : CSSD
	วันที่อนุมัติ : 

	ผู้ตรวจสอบ :  
                  (นางสาวดวงพร พงษ์ศรีลา)    
                        หัวหน้างานจ่ายกลาง
	ผู้อนุมัติ  :  
(นางวันดี โกยกิจเจริญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล


1. วัตถุประสงค์
 	1. เพื่อลงบันทึกอัตราการ Re sterile และยืดอายุอุปกรณ์ ลดค่าใช้จ่ายในการ Re sterile
2. ขอบข่าย : เจ้าหน้าที่ CSSD
3. ความรับผิดชอบ : บุคลากรในงาน CSSD 
4. รายละเอียด
	นิยาม
	อุปกรณ์หมดอายุมาจากหน่วยงาน หมายถึงอุปกรณ์ที่ทางงานจ่ายกลางผลิตและนำส่งไปให้หน่วยงานสำรองใช้ แล้วหมดอายุ โดยที่อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้เปิดใช้งาน แบ่งเป็น 2 กรณี
	1.  อุปกรณ์ที่ส่งกลับมามีวันหมดอายุ ก่อนนำส่ง มากกว่าหรือเท่ากับ 1 วัน จะถือเป็นอุบัติการณ์อุปกรณ์หมดอายุในหน่วยงาน
	2.  อุปกรณ์ที่ส่งกลับมามีวันหมดอายุ ในวันที่นำส่ง หรือเช้าวันถัดมาจะถือไม่ถือเป็นอุบัติการณ์อุปกรณ์หมดอายุในหน่วยงาน 
วิธีปฏิบัติ เมื่อมีอุปกรณ์หมดอายุมาจากหน่วยงาน
1. ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ชื่ออุปกรณ์ หน่วยงาน จำนวนวันหลังหมดอายุ
2. ดูข้อมูลของหน่วยงานที่แจ้งการยืดอายุอุปกรณ์ หากไม่ได้ระบุมา ให้โทรสอบถามหน่วยงานว่าจะลดสต็อคหรือยืดอายุการใช้งานที่มากกว่าเดิม ตามบริบทการใช้ของหน่วยงาน ดังนี้
  2.1  หากยืดอายุจาก 14 วันเป็น 45 วัน ให้ห่อ Non woven แล้วใส่ซอง peel pouch นึ่งไอน้ำ
  2.2  หากยืดอายุ เป็น 365 วัน ให้นำอุปกรณ์ไปอบแก๊ส EO หรือ Plasma ตามประเภทและการใช้งานหรือข้อจำกัดการอบฆ่าเชื้อให้ถูกต้องเหมาะสม
5. ที่มา   :   1. สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย (Central Sterilizing Services Association of Thailand) แนวปฏิบัติการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือ        แพทย์ (2561)
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