Risk profile งานจ่ายกลาง 2567
	ความเสี่ยงที่พบ
	ผลการจัดอันดับความเสี่ยง
	วิธีการเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่พบ

	
	ลำดับความรุนแรง
(A)
	ความถี่ของการเกิด
(B)
	การจัดอันดับ(C)

= AXB
	ที่มีอยู่แล้ว
	เพิ่มเติม

	1.อุปกรณ์หลังทำให้ปราศจากเชื้อเกิดหยดน้ำ (Wet pack)
	1
	4
	4
	1. ควบคุมการจัดเรียง 

2. ควบคุมการคูลดาวน์ 30 นาที 

3.ติดตามช่างเรื่องแก้ไขปัญหาและแทงจำหน่ายเครื่อง
4. บริหารการนำอุปกรณ์เข้าเครื่องนึ่งที่มีปัญหาเฉพาะ semi critical item
	1.เพิ่มเวลาในการพักเครื่องมือชิ้นใหญ่ และชุดเครืองมือที่มีจำนวนมากใน 1 setที่ใส่ในTray สเตนเลส   ในชิ้นที่ไม่เร่งด่วนหลังจากกระบวนการdry  ก่อนส่งมอบให้หน่วยงาน                  

	2.มีน้ำล้นหลังเครื่องนึ่งไอน้ำ
	1
	4
	4
	1.มีการตรวจสอบสภาพเครื่องและการทำความสะอาดทุกวัน
2.ทวนสอบการใช้เครื่องและการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้เครื่อง
3. มีระบบ PM

4.บันทึกข้อความ แก้ไขปรับเปลี่ยนท่อเดรน
	1.ติดตามบริษัทที่รับเหมา ดำเนินการ

	3.ผู้รับบริการได้รับอุปกรณ์/เครื่องมือที่ไม่พร้อมใช้งาน
	1
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	5
	1.จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะในการตรวจสอบของอุปกรณ์เครื่องมือภายในsetให้พร้อมใช้และมีคู่มือในการจัดชุดต่างๆให้ได้มาตรฐาน


	จัดตำแหน่ง QC อุปกรณ์ก่อนแพ็คและขณะแพ็ค

	4.เครื่องทำให้ปราศจากเชื้อสะดุด เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟตก ทำให้เกิดความล่าช้า
	1
	2
	2
	1. เริ่ม Process sterilization ใหม่ 

2. โทรแจ้งให้ห้องผ่าตัดทราบทันทีที่มีอุปกรณ์นึ่งด่วน 

3.ติดตามช่างเรื่องมามาติดตั้งเครื่องสำรองไฟ 325 kva ตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมประสานไปยังรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
	1. เพิ่มแผนการสำรองไฟของ CSSD ปีงบ 68
 


