ความพร้อมใช้ของเครื่องมือของหน่วยจ่ายกลางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
	รายการเครื่องมือและครุภัณฑ์
	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

	
	รายวัน
	รายเดือน/รายปี

	เครื่องนึ่งไอน้ำ เครื่องที่  1 
	- ทำความสะอาด,ทดสอบทางกลไก
- Back wash  น้ำ
- ตรวจวัดค่าของน้ำ ค่า pH และ Conductivity

- ตรวจเช็ควาล์วน้ำ
- ตรวจเช็ควาล์วลม
- ตรวจเช็คขอบยางประตู
- ตรวจเช็คการทำงานของกราฟ
- ตรวจเช็คกระดาษกราฟ
- ตรวจสอบผลการทดสอบ Bowic dick test และบันทึกทุกวัน
	- ตรวจและทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ,Air filter,Solenoid valve  Two way
- ถ่ายน้ำทั้งใน punp ลม
- ตรวจเช็คระบบประตูขอบยางประตู
- ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
- ตรวจเช็คระบบ Boiler

- ตรวจเช็คระบบVacumpunp

-  ตรวจเช็คระบบ PT-100 Parameter

- ตรวจเช็คระบบ Piston valve 

- ตรวจเช็คระบบ Float valve เติมหมึก ทุก 1 เดือน

	เครื่องนึ่งไอน้ำเครื่องที่ 2 ,3
	- ทำความสะอาดภายนอกและภายในหม้อนึ่ง
- Back wash  น้ำ
- - ตรวจวัดค่าของน้ำ ค่า pH และ Conductivity

- ตรวจเช็ควาล์วน้ำ
- ตรวจเช็ควาล์วลม
- ตรวจเช็คขอบยางประตู
- ตรวจเช็คการทำงานของกราฟ
- ตรวจเช็คกระดาษกราฟ
- ตรวจสอบผลการทดสอบ Bowic dick test และบันทึกทุกวัน

	- ตรวจเช็คและทดสอบเครื่องโดยบริษัทเฟอร์ฟอร์เมดทุก 3 เดือน


	รายการเครื่องมือและครุภัณฑ์
	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

	
	รายวัน
	รายเดือน/รายปี

	เครื่องนึ่งไอน้ำ เครื่องที่  4
	- ทำความสะอาดภายในchamberและภายนอกด้วยน้ำและผงซักฟอก

- Back wash  น้ำ
- ตรวจวัดค่าของน้ำ ค่า pH และ Conductivity ของน้ำหลัง Back wash  
- ตรวจเช็ควาล์วน้ำ
- ตรวจเช็ควาล์วลม
- ตรวจเช็คขอบยางประตูหม้อนึ่ง
- ตรวจเช็คการทำงานของกราฟ
- ตรวจเช็คกระดาษกราฟ
- ตรวจสอบผลการทดสอบ Bowic dick test ทุกวันก่อนนึ่งเครื่องมือ และบันทึกทุกวัน

	- ตรวจเช็คระบบทั้งหมดโดยช่างจากบริษัทเวอร์เจนเอดส์ ทุก 3 เดือน
- รายงานผลการตรวจเช็คสภาพหม้อนึ่งให้หัวหน้างานทราบและบันทึก


ความพร้อมใช้ของเครื่องมือของหน่วยจ่ายกลางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

	รายการเครื่องมือและครุภัณฑ์
	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

	
	รายวัน
	รายเดือน/รายปี

	เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า 100 s, 200s 
	- ทำความสะอาดภายในและภายนอกตู้อบด้วยน้ำผสมผงซักฟอก เช็ดให้แห้ง

- ตรวจเช็คขอบยางประตู ช่องระบายแก๊ส

- ตรวจเช็คฝาผนัง ด้านในของตู้อบ
- ตรวจเช็คระบบเซ็นเซอร์ภายในช่องอบ
- ตรวจเช็คหน้าจอ VGA Displany

- ตรวจเช็คกระดาษ print out รายงานผลการอบฆ่าเชื้อ (Print Aceess door )

- ตรวจสอบกล่องคลาสเซ็ตต์ที่เติมแล้ว
- นำกล่องคลาสเซ็ตต์ที่เติมแล้วทิ้งในถังขยะสารเคมีอันตรายสีเทา ที่โรงพยาบาลกำหนดทุกวัน
	แจ้งบริษัทผู้จำหน่ายเมื่อหน้าจอแสดงผล PM Level Ι  ตามสัญญาว่าจ้างการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบ Platinum ทุก 1,500รอบ ทำการ P.M โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิตโดยทำการตรวจเช็คและเปลี่ยน
- Vacuum oil,Exhaust Filter

- Run Autotest ,update P.M Log

- Calibrate barcode Reader

- ทำความสะอาดเครื่องทั้งหมด
- drainน้ำทิ้งจาก Air storage tank
- เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
- ตรวจสอบระบบไฟเลี้ยงวงจรและระบบการทำงานของเครื่อง
* ตรวจเช็คระบบทุกรอบของการแสดง ผล P.M Level Ι ของเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจน



